# 浙江衢州水业集团有限公司手持式超声波流量计采购项目采购内容及要求

一、供货范围清单

| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式超声波 流量计 | 详见下方技术参数及要求 | 1 | 台 |

二、技术参数及要求

要求为新型手持式超声波流量计，具备快速的外夹式超声波测量技术。

1、主机具备双通道功能。

2、主机具备双工作模式，遇到含有大量气泡和固体颗粒时能自动切换噪音跟踪法保证测量稳定，可以测污水、有气泡的管道。

3、测量管径范围DN100-DN6500，测量液体温度范围：-30-130℃。

4、液体流速范围：0.01-25m/s；量程比：2500：1；分辨率0.01m/s，可测阀门泄露。

5、精度：±0.5%。

6、可测量体积流量、流速、质量流量。

7、能自动检测传感器安装距离，帮助提高测量精度。

8、传感器内置PT100热电阻，可以进行温度补偿，提高测量精度。

9、自动识别探头及标定数据，提高测量精度。

10、铠装信号线，现场耐磨，不易损坏和断裂。

11、传感器配磁性夹具，同时配有不锈钢夹具和链条。

12、油漆管道不用打磨就可测量并保证测量精度。

13、锂电池使用可以到14小时以上。

14、传感器防水等级IP67。

15、主机重量小于2千克，便于携带。

16、出厂校准合格，必须有原厂的校准报告。

17、代理商必须有原厂的授权书。

18、必须有技术人员免费现场培训。

19、含国产测厚仪，分辨率0.1mm，测量范围：1-300mm，声速可调，探头频率2.5MHZ。

三、其他要求

1.本章内容只是对一些技术参数原则性作出要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

2.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。

3.供应商所提供的产品必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的技术要求。

4.所提供的产品应是全新的和未使用过的。交货时必须提供有关产品质量保证资料（包括材料出厂检验报告、检测报告等）、使用说明资料、原产地证明、报关单等，并派技术人员到现场指导安装。

5.成交供应商和制造商对产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

6.在验收合格后一年内产品发生质量问题成交供应商须提供“三包”服务。